■ 환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 2의3] <신설 2022. 8. 18.>
간이측정기 성능인증 등급기준(제6조의6제2항 관련)
1. 대기 분야(이산화질소, 일산화탄소, 오존) 간이측정기
평가항목별 등급	평가항목
	반복성(실내)	직선성(실내)		상대정확도(실외)
1등급	≤ 10.00 %	≤ 15.00 %		≤ 30 %
등급 외	> 10.00 %	> 15.00 %		> 30 %
2. 수질 분야 간이측정기 가. 용존산소 간이측정기
평가항목별 등급	평가항목
	반복성(실내)	온도보상(실내)		상대정확도(실외)
1등급	≤ 5.0%	≤ 5.0%		≤ 20 %
등급 외	> 5.0%	> 5.0%		> 20 %
나. 수소이온농도 간이측정기
평가항목별 등급	평가항목
	반복성(실내)	직선성(실내)		상대정확도(실외)
1등급	≤ 0.2 pH	≤ 0.2 pH		≤ 20 %
등급 외	> 0.2 pH	> 0.2 pH		> 20 %
3. 소음 간이측정기
평가항목별 등급	평가항목
	반복성(실내)	표준입사각응답(실내)		상대정확도(실외)
1등급	≤ 1.0 dB	소음 간이측정기 표준입사각응답 기준표 참조		≤ 15.0 %
등급 외	> 1.0 dB			> 15.0 %
※ 소음 간이측정기 표준입사각응답 기준표
공칭주파수(Hz)	표준입사각응답 허용오차
	1등급		등급 외
31.5	≤ ±4.0		> ±4.0
63	≤ ±3.0		> ±3.0
125	≤ ±2.5		> ±2.5
250	≤ ±2.3		> ±2.3
500	≤ ±2.3		> ±2.3
1,000	≤ ±2.0		> ±2.0
2,000	≤ ±3.0		> ±3.0
4,000	≤ ±4.0		> ±4.0
8,000	≤ ±7.0		> ±7.0
4. 먹는물 분야 간이측정기 가. 탁도 간이측정기
평가항목별 등급	평가항목
	반복성(실내)	직선성(실내)		상대정확도(실외)
1등급	≤ 10.0 %	≤ 10.0%		≤ 20 %
등급 외	> 10.0 %	> 10.0%		> 20 %
나. 잔류염소 간이측정기
평가항목별 등급	평가항목
	반복성(실내)	직선성(실내)		상대정확도(실외)
1등급	≤ 10.0 %	≤ 10.0 %		≤ 20 %
등급 외	> 10.0 %	> 10.0 %		> 20 %
5. 실내공기질 분야 간이측정기 가. 이산화탄소 간이측정기
평가항목별 등급	평가항목
	반복성(실내)	직선성(실내)		상대정확도(실외)
1등급	≤ 10.0 %	≤ 15.0 %		≤ 30 %
등급 외	> 10.0 %	> 15.0 %		> 30 %
나. 라돈 간이측정기
평가항목별 등급	평가항목
	반복성(실내)	지시오차(실내)		상대정확도(실외)
1등급	≤ 20 %	≤ 20 %		≤ 30 %
등급 외	> 20 %	> 20 %		> 30 %
비고 1. 평가항목 중 어느 하나의 항목이 등급 외 판정을 받은 경우 성능인증 등급은 등급 외로 한다. 2. 실내시험은 항온ㆍ항습이 유지되는 실험실 등 외부 환경영향이 철저하게 통제된 장소에서 실시되는 시험을 말한다. 3. 실내시험 항목 중 등급 외로 판정된 항목이 있는 경우 실외시험을 하지 않고 성능인증 등급을 등급 외로 판정할 수 있다.