■ 응급의료에 관한 법률 시행규칙 [별표 6] <개정 2022. 11. 22.> 전문응급의료센터의 지정기준(제16조제1항관련) 1. 삭제 <2015.8.19.>
2. 화상센터 가. 시설기준
시설내용	개수	단위면적 (㎡)	총면적 (㎡)	비고
응급진료실	환자분류소	1	30	30	·환자진입구와 바로 인접되게 설치할 것
소생실	2	20	40	·환자진입구 및 구급차출입구와 바로 인접되게 설치할 것 ·소규모수술이 가능한 장비 및 인력을 갖출 것
간호사실	1	20	20	·소생실 전면에 설치할 것
환부세척실	1	20	20
응급환자 진료구역	1	165	165	·최소 30병상 이상을 확보할 것
검사실	1			·장비기준에 의한 장비를 이용하여 검사를 하기에 충분한 공간을 확보할 것 ·24시간 혈액성분 및 화학 검사, 동맥혈가스분석, 요검사가 가능하도록 장비가 구비되어 있어야 함
방사선실 ·일반촬영실	1	30	30
수술실 및 처치실	1	40	40
응급 진료 실외 의 장소	수술실	1	60	60	·화상환자 전용으로만 이용하고, 중환자실과 인접되게 설치할 것
중환자실의 병상	8	10	80	·총면적은 중환자실에 있는 간호사실·의사실 및 물품보관소를 제외한 면적임
입원실의 병상	30	4.3	130
멸균처치실의 병상	2	16	32	·화상처치용 침상 및 멸균시설
화상처치실	1	60	60	·샤워기 및 소용돌이꼭지(Whirlpool tab)가 설치되어 있을 것
회의실 및 도서실	1	60	60
기타	원무행정실·의사당직실·보호자대기실 및 주차장을 설치하되, 그 기준은 별표 7의 지역응급센터의 기준에 의한다.
(주) 1. 위의 개수·단위면적 및 총면적기준은 최소기준임 2. 검사실 및 방사선실중 CT촬영실은 종합병원의 시설을 이용할 수 있는 경우 이를 두지 아니할 수 있다. 나. 인력기준
인력	인력기준	비고
1) 의사	·응급의학과 전문의 2명 이상 ·일반외과 전문의 1명 이상 ·성형외과 전문의 2명 이상	·응급실에 24시간 전문의 1명 이상이 근무할 것
2) 간호사	·15명 이상
3) 응급 구조사	·구급차 1대당 2명 이상
4) 그 밖의 인력	·응급의료종사자 및 환자의 안전을 위한 청원경찰 또는 경비원 등의 보안인력 1명 이상 ·구급차 1대당 운전기사 2명 이상	·보안인력은 24시간 1명 이상이 상주할 것 ·별표 5의2 제1호다목라) 또는 별표 7 제2호다목에 따라 권역응급의료센터 또는 지역응급의료센터의 응급실에 전담 상주 인력을 둔 경우에는 보안인력을 갖춘 것으로 봄 ·법 제44조제2항에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우에는 관련 인력을 위탁하여 운영할 수 있음
다 . 장비기준
장비	소생실	응급실
제세동기	1	1
인공호흡기	1	1
주입기(Infusion Pump)	2	3병상당 1
이동 X-선 촬영기	1
CT촬영기	1
산화질소(N₂O) 마취기	1
환자감시장치	1	5병상당 1
이동환자감시장치	1
부착형흡인기	1병상당 1	1병상당 1
급속혈액가온주입기 (Rapid infusion warmer)	1
보온포(가온·냉각기능공유)	1
무선통신설비 및 전산시설 : 응급의료지원센터와 교신할 수 있는 통신설비와 응급의료정보제공을 위한 전산장비 등의 시설을 갖추어야 함 구급차 : 특수구급차 1대 이상을 포함한 구급차 2대. 다만, 법 제44조제2항의 규정에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우 이를 갖추지 아니할 수 있다.
3. 심혈관 센터 가. 시설기준
시설내용	개수	단위면적 (㎡)	총면적 (㎡)	비고
응급진료실	환자분류소	1	30	30	·환자진입구와 바로 인접되게 설치할 것
소생실	2	20	40	·환자진입구 및 구급차출입구와 바로 인접되게 설치할 것 ·소규모수술이 가능한 장비 및 인력을 갖출 것
간호사실	1	20	20	·소생실 전면에 설치
응급환자 진료구역	1	165	165	·최소 30병상 이상을 확보할 것
검사실	1			·장비기준에 의한 장비를 이용하여 검사를 하기에 충분한 공간을 확보할 것 ·24시간 혈액성분 및 화학 검사, 동맥혈가스분석, 요검사가 가능하도록 장비가 구비되어 있어야 함
심초음파실	1	20	20	·소생실 옆에 위치할 것
방사선실 ·일반촬영실	1	30	30
수술실 및 처치실	1	40	40
응급 진료 실외 의 장소	수술실	1	50	50	·종합병원의 수술실로 갈음할 수 있음
중환자실의 병상	10	10	100	·총면적은 중환자실에 있는 간호사실·의사실 및 물품보관소를 제외한 면적임
입원실의 병상	30	4.3	130
혈관촬영실	1	60	60	·응급실에 설치한 경우에는 별도로 설치하지 아니할 수 있음
심장검사실	1	60	60	·심초음파·부하검사 및 심전도검사 등을 할 수 있을 것
회의실 및 도서실	1	60	60
기타	원무행정실·의사당직실·보호자대기실 및 주차장을 설치하되, 그 기준은 별표 7의 지역응급센터의 기준에 의한다.
(주) 1. 위의 개수·단위면적 및 총면적기준은 최소기준임 2. 검사실은 종합병원의 시설을 이용할 수 있는 경우 이를 두지 아니할 수 있다. 나. 인력기준
인력	인력기준	비고
1) 의사	·응급의학 전문의 2명 이상 ·심장내과 전문의 3명 이상 ·소아과 심장 전문의 1명 이상 ·심장혈관흉부외과 전문의 1명 이상	·응급실에 24시간 전문의 1명 이상이 근무할 것
2) 간호사	·15명 이상
3) 응급 구조사	·구급차 1대당 2명 이상
4) 그 밖의 인력	·응급의료종사자 및 환자의 안전을 위한 청원경찰 또는 경비원 등의 보안인력 1명 이상 ·구급차 1대당 운전기사 2명 이상	·보안인력은 24시간 1명 이상이 상주할 것 ·별표 5의2 제1호다목라) 또는 별표 7 제2호다목에 따라 권역응급의료센터 또는 지역응급의료센터의 응급실에 전담 상주 인력을 둔 경우에는 보안인력을 갖춘 것으로 봄 ·법 제44조제2항에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우에는 관련 인력을 위탁하여 운영할 수 있음
다 . 장비기준
장비	소생실	응급실
제세동기	1	1
인공호흡기	1	1
주입기(Infusion Pump)	2	3병상당 1
이동 X-선 촬영기	1
CT촬영기	1
심초음파검사기	1
환자감시장치	1	5병상당 1
이동환자감시장치	1
부착형흡인기	1병상당 1	1병상당 1
급속혈액가온주입기 (Rapid infusion warmer)	1
보온포(가온·냉각기능공유)	1
무선통신설비 및 전산시설 : 응급의료지원센터와 교신할 수 있는 통신설비와 응급의료정보제공을 위한 전산장비 등의 시설을 갖추어야 함 구급차 : 특수구급차 1대 이상을 포함한 구급차 2대. 다만, 법 제44조제2항의 규정에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우 이를 갖추지 아니할 수 있다.
4. 독극물센터 가. 시설기준
시설내용	개수	단위면적 (㎡)	총면적 (㎡)	비고
응급진료실	환자분류소	1	30	30	·환자진입구와 바로 인접되게 설치할 것
소생실	2	20	40	·환자진입구 및 구급차출입구와 바로 인접되게 설치할 것 ·소규모수술이 가능한 장비 및 인력을 갖출 것
간호사실	1	20	20	·소생실 전면에 설치할 것
응급환자 진료구역	1	165	165	·최소 30병상 이상을 확보할 것
위세척실	1	20	20	·환자진입구와 바로 인접되게 설치 할 것
고압산소실	1	50	50
검사실	1			·시설기준에 의한 검사를 시행하기에 충분한 공간을 확보할 것 ·24시간 혈액성분 및 화학 검사, 동맥혈가스분석, 요검사가 가능하도록 장비가 구비되어 있어야 함
방사선실 ·일반촬영실 ·CT촬영실	1 1	30 60	30 60
수술실 및 처치실	1	40	40
응급 진료 실외 의 장소	중환자실의 병상	10	10	100	·총면적은 중환자실에 있는 간호사실·의사실 및 물품보관소를 제외한 면적임
입원실의 병상	30	4.3	130	·30병상 이상을 설치할 것
독극물 정보센터	1	60	60
회의실 및 도서실	1	60	60
기타	원무행정실·의사당직실·보호자대기실 및 주차장을 설치하되, 그 기준은 별표 7의 지역응급의료센터의 기준에 의한다.
(주) 1. 위의 개수·단위면적 및 총면적기준은 최소기준임 2. 검사실 및 방사선실중 CT촬영실은 종합병원의 시설을 이용할 수 있는 경우 이를 두지 아니할 수 있음 나. 인력기준
인력	인력기준	비고
1) 의사	·응급의학 전문의 3명 이상 ·중독 전담의 2명 이상	·응급실에 24시간 전문의 또는 중독전담의 1명 이상이 근무할 것
2) 간호사	·15명 이상
3) 응급 구조사	·구급차 1대당 2명 이상
4) 그 밖의 인력	·응급의료종사자 및 환자의 안전을 위한 청원경찰 또는 경비원 등의 보안인력 1명 이상 ·구급차 1대당 운전기사 2명 이상	·보안인력은 24시간 1명 이상이 상주할 것 ·별표 5의2 제1호다목라) 또는 별표 7 제2호다목에 따라 권역응급의료센터 또는 지역응급의료센터의 응급실에 전담 상주 인력을 둔 경우에는 보안인력을 갖춘 것으로 봄 ·법 제44조제2항에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우에는 관련 인력을 위탁하여 운영할 수 있음
다 . 장비기준
장비	소생실	응급실
제세동기	1	1
인공호흡기	1	1
주입기(Infusion Pump)	2	3병상당 1
이동 X-선 촬영기	1
CT촬영기	1
초음파검사기(심초음파 검사 기능)	1
산부인과진찰대	1
산화질소(N₂O) 마취기	1
환자감시장치	1	5병상당 1
이동환자감시장치	1
부착형흡인기	1병상당 1	1병상당 1
급속혈액가온주입기 (Rapid infusion warmer)	1
보온포(가온·냉각기능공유)	1
고압산소탱크	1
무선통신설비 및 전산시설 : 응급의료지원센터와 교신할 수 있는 통신설비와 응급의료정보제공을 위한 전산장비 등의 시설을 갖추어야 함 구급차 : 특수구급차 1대 이상을 포함한 구급차 2대. 다만, 법 제44조제2항의 규정에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우 이를 갖추지 아니할 수 있다.
5. 소아센터 가. 시설기준 1) 소아 응급실 전용시설 기준 ○ 소아 응급실은 소아청소년 응급환자를 위한 전용시설로 성인을 위한 응급실과 구분되도록 설치·운영되어야 함. ○ 감염병 환자를 위한 음압격리병상 및 일반격리병상은 소아 응급실의 다른 구역과 분리하여 설치할 수 있음.
시설	시설기준	비고
가) 환자 분류소	· 환자진입구와 인접하여 설치할 것 · 중증도 분류에 필요한 장비와 비품을 갖출 것 · 충분한 환기가 이루어지도록 할 것	감염의사환자를 위한 마스크 등 보호장구를 비치할 것
나) 처치실	· 최소 20㎡의 전용면적을 확보하고, 각각의 내변이 3m 이상이 되도록 할 것 · 감염방지를 위해 손세척이 가능할 것
다) 응급환자 진료구역	· 각 병상마다 시각적 차폐 시설을 갖출 것 · 산소와 음압을 공급하는 설비를 갖출 것 · 5병상 이상을 확보할 것	병상 간 간격은 1.5m 이상을 확보할 것
라) 중증응급환자 진료구역	· 출입통제가 가능한 별도의 구역으로 구성하고 무정전 시스템을 갖출 것 · 각 병상마다 시각적 차폐 시설을 갖출 것 · 산소, 음압, 고압공기를 공급하는 설비를 갖출 것 · 2병상 이상을 확보할 것
마) 음압격리병상	· 외부로부터 완전히 밀폐되고 필터링된 급기·배기 및 음압제어, 환기가 가능한 시설을 갖출 것 · 각 병상은 1인 격리실로 설치할 것 · 보호구 장비 및 손세척을 할 수 있는 전실을 갖출 것 · 1병상 이상 확보할 것	일반격리병상은 중증응급환자 진료구역 병상 수에 포함됨
바) 일반격리병상	· 외부로부터 완전히 차폐될 수 있을 것 · 각 병상은 1인 격리실로 설치할 것 · 내부 전체를 관찰할 수 있는 창문 또는 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 설비를 갖출 것 · 1병상 이상 확보할 것
사) 소아응급환자 전용중환자실	· 2병상 이상을 확보할 것 · 「의료법 시행규칙」 별표 4의 중환자실 규정을 준수할 것 ※ 권역응급의료센터인 경우 응급전용중환자실 중 2병상을 소아응급환자전용으로 배정할 수 있음	당일 응급의료 책임자의 동의하에 입원·퇴원을 결정할 것
아) 소아응급환자 전용입원실	· 6병상 이상을 확보할 것 · 병상당 4.3㎡ 이상의 공간을 확보할 것
자) 보호자대기실	보호자 대기실 내에 별도의 수유실을 구비할 것
2) 의료기관 시설기준
시설	시설기준	비고
가) MRI실	· 신체 전 부위의 촬영이 가능할 것 · 산소와 음압을 공급하는 설비를 설치할 것	· 24시간 운영할 것 · 응급환자에 우선 사용되도록 할 것
나) 검사실 등	· 소아환자의 초음파 검사가 가능할 것 · 연령별 장비를 구비하여 소아환자의 소화기 내시경 검사가 가능할 것
다) 혈액은행	ABO 및 Rh Typing, 교차 시험(Cross Matching), Coomb's Test 검사가 가능할 것
라) 주산기 시설	· 신생아실을 갖출 것 · 분만실을 갖출 것
나. 장비기준 1) 소아 응급실 전용장비
장 비 명	개 수(단위: 개)
중증응급환자 진료구역	응급환자 진료구역
가) 제세동기	1
나) 인공호흡기	1
다) 이동 환자 감시장치	2
라) 급속 혈액가온주입기	1
마) 주입기(infusion pump)	1병상당 1	5병상당 1
바) 환자 감시장치	1병상당 1	5병상당 1
사) 부착형 흡인기	1병상당 1
아) 초음파검사기	1
자) 골강내 주사기구	1
차) EKG	1
카) Capnography	1
타) ENT unit	1
파) 보온포(가온·냉각기능)	1
하) 소아용 네뷸라이저	3
※ 소아환자를 위한 기구 및 소모품을 연령별로 확보하여야 함
2) 의료기관 내 확보해야 하는 장비
장 비	기 준
가) 뇌압 감시장비	24시간 사용이 가능해야 하며, 응급환자에 우선적으로 사용될 수 있게 할 것
나) 인공심폐순환기(ECMO)
다) 지속적 신 대체 요법(CRRT) 장비
라) 인큐베이터
다. 인력기준 1) 소아 응급실 전담인력
인력	인력기준	비고
가) 의사	· 전문의 2명 이상을 포함한 소아응급환자 전담의 4명 이상(이 경우 전담의는 3년차 레지던트 이상을 의미한다) · 전년도 응급실 내원 소아청소년환자수가 15,000명을 초과하는 경우 전담전문의 1명을 추가 확보하고, 매 10,000명마다 소아응급환자 전담전문의 1명을 추가 확보할 것	소아전문응급센터에 24시간 소아응급환자 전담 전문의 또는 3년차 이상 레지던트가 1인 이상 상주할 것 ※ 권역응급의료센터가 내원환자 대비 추가 확보해야 하는 응급실 전담전문의에 포함됨
나) 간호사	· 소아응급환자 전담간호사 10명 이상 · 전년도 응급실 내원 소아청소년환자수가 15,000명을 초과하는 경우 전담간호사 3명을 추가 확보하고, 매 5000명마다 소아응급환자 전담 간호사 3명을 추가 확보할 것	소아응급환자 전용중환자실 및 입원실 인력과 별도 ※ 권역응급의료센터가 내원환자 대비 추가 확보해야 하는 응급실 전담간호사에 포함됨
다) 그 밖의 인력	·간호사, 응급구조사 또는 보건의료정보관리사의 면허 또는 자격을 가진 사람 1명 이상	·응급의료 정보 관리 및 제공 업무를 전담할 것
·응급의료종사자 및 환자의 안전을 위한 청원경찰 또는 경비원 등의 보안인력 1명 이상	·24시간 1명 이상이 상주할 것 ·별표 5의2 제1호다목라) 또는 별표 7 제2호다목에 따라 권역응급의료센터 또는 지역응급의료센터의 응급실에 전담 상주 인력을 둔 경우에는 보안인력을 갖춘 것으로 봄
2) 의료기관이 확보해야 하는 소아청소년과 전문인력
인력	비고
소아청소년과 전문의 5명 이상	소아전문응급센터 전담인력과 별도
라. 삭제 <2019. 12. 31.>