[별표 4]<개정 1987.12.11> 계량기 수리허가의 설비기준 (제4조제1항 관련)
당해계량기의 시험검사에 적합한 시험검사실을 갖출 것.
기준기 구비요건 기준기는 기준기 검정 성적서가 있어야 한다. 다만, 기준기 검정기관의 장은 기준기의 계량범위이상이고 정밀정확도가 더 높은 계량기로서 교정검사 성적서가 있는 경우는 이를 기준기로 갈음하여 사용하게 할 수 있다.
계량기 종류별 허가시의 설비 영 제14조 단서의 규정에 의하여 계량기 종류별로 허가할 경우의 설비는 허가구분별 설비기준에 따른다. 다만, 공업진흥청장은 고정밀도 또는 복합계기의 수리에 부적합하다고 인정될 때에는 이의 설비기준을 따로 정할 수 있다.
허 가 구 분	설 비 명	설 비 규 격
길이계 1-1 기계식 택시미터 ㄱ. 기계식 택시미터	① 기계식택시 미터용기준기	최대 999.9회전 최소 0.1회전일 것.
	② 스톱워치	30분계이상의 것으로 그 오차가 30분에 대하여 0.5초이하이고 30분을 넘는 것에 있어서는 0.5초에 30분을 증가할 때마다 0.5초를 더한 값이하의 것.
	③ 적산회전수계	1눈이 0.1회전일 것.
	④ 타이어압력계	최대압력 3킬로그램매제곱센티미터이상 최소 0.2킬로그램매제곱센티미터이하의 것.
	⑤ 경도시험기	로크웰, 비커스 또는 쇼아경도를 측정할 수 있는 것.
	⑥ 정치식 주행검사기	로라식의 것.
1-2 전기식 택시미터 ㄱ. 전기식 택시미터	① 스톱워치	30분계이상의 것으로 그 오차가 30분에 대하여 0.5초이하이고 30분을 넘는 것에 있어서는 0.5초에 30분을 증가할 때마다 0.5초를 더한 값이하의 것.
	② 타이어압력계	최대압력 3킬로그램매제곱센티미터이상 최소 0.2킬로그램매제곱센티미터이하의 것.
	③ 정치식 주행검사기	로라식의 것.
	④ 전자식택시 미터용기준기	펄스범위가 9999펄스이상이고 펄스의 속도가 0내지 60펄스 매초이상의 것.
	⑤ 전압조정기	DC 0 내지 20볼트까지 조정가능한 것.
	⑥ 멀티미터	전압·전류 및 저항을 측정할 수 있는 것
2. 질량계 2-1 수동저울 ㄱ.부등비접시 수동저울 ㄴ.판수동저울
	① 기준 저울	끝달림이 20킬로그램 이상, 첫달림이 200밀리 그램 이하의 것. 끝달림이 2킬로그램 이상 5킬로그램 이하, 첫달림이 끝달림의 10만분의 1이하인 것. 끝달림이 100그램이상, 200그램이하, 첫달림이 2밀리그램이하의 것.
	② 1급 기준분동	1밀리그램부터 20킬로그램까지의 질량을 계량할 수 있는 조합으로 된 것.
	③ 정 반	한국공업규격에 따른 2급 이상으로서 가로 75 센티미터 세로 50센티미터, 높이 14센티미터 이상의 것.
	④ 경도시험기	로크웰·브리넬 또는 비커스경도를 측정할 수 있는 것.
	⑤ 수준의	밑변의길이가 15센티미터이상,감도30초이하의것
	⑥ 기준분동	1그램에서 50킬로그램까지의 전량을 계량할 수 있는 조합으로 된 것.
	⑦ 분 동	끝달림 20톤이하의 저울 수리는 5톤이상, 끝달림 20톤을 초과하는 저울의 수리는 10톤이상을 계량할 수 있는 조합으로 된 것. (판수동저울수리에 한한다)
	⑧ 기준정량중추	질량이 100그램, 200그램, 500그램, 1킬로그램 및 2킬로그램의 것.
2-2 지시저울 ㄱ. 접시지시 저울	① 기준 저울	끝달림이 20킬로그램 이상, 첫달림이 200 밀리그램 이하의 것. 끝달림이 2킬로그램이상 5킬로그램 이하, 첫달림이 끝달림의 10만분의 1이하의 것. 끝달림이 100그램이상 200그램이하, 첫달림이 2밀리그램이하의 것.
	② 1급 기준분동	1밀리그램에서 20킬로그램까지의 질량을 계량할 수 있는 조합으로 된 것.
	③ 기준분동	100킬로그램까지의 질량을 계량 할 수 있는 조합으로 된 것.
	④ 정 반	한국공업규격에 따른 2급이상으로서 가로 75 센티미터, 세로 50센티미터, 높이 14센티미터 이상의 것.
	⑤ 경도시험기	로크웰·브리넬 또는 비커스경도를 측정할 수 있는 것.
	⑥ 수준의	밑변의길이가 15센티미터이상,감도30초이하의것
	⑦ 코일스프링 인장시험기	측정범위가 1.5킬로그램에서 100킬로그램이상의 것으로 최소눈금이 20분의 1밀리미터이하의 것. (스프링식저울 수리에 한한다)
2-3 전기식 지시저울 ㄱ. 전기식 지시저울	① 기준 저울	끝달림이 20킬로그램 이상, 첫달림이 200 밀리그램 이하의 것. 끝달림이 2킬로그램이상 5킬로그램 이하, 첫달림이 끝달림의 10만분의 1이하의 것. 끝달림이 100그램이상 200그램이하, 첫달림이 2밀리그램이하의 것.
	② 1급기준분동	1밀리그램에서 20킬로그램까지의 질량을 계량할 수 있는 조합으로 된 것.
	③ 기준분동	1그램에서 200킬로그램까지의 질량을 계량할 수 있는 조합으로 된 것.
	④ 수준의	밑변의길이가 15센티미터이상,감도30초이하의것
	⑤ 정 반	한국공업규격에 따른 2급이상으로서 가로 75 센티미터, 세로 50센티미터, 높이 14센티미터 이상의 것.
	⑥ 경도시험기	로크웰·브리넬 또는 비커스경도를 측정할 수 있는 것.
	⑦ 전압조정기	0내지 260볼트까지의 전압을 조정할 수 있는것
	⑧ 멀티미터	전압·전류 및 저항을 측정할 수 있는 것.
	⑨ 분 동	끝달림 20톤이하의 저울은 5톤이상, 끝달림 20톤을 초과하는 저울은 10톤이상을 계량할 수 있는 조합으로 된 것.(끝달림 200킬로그램을 넘는 저울 수리에 한한다)
2-4 분동 및 추 ㄱ. 분동 ㄴ. 추	① 기준 저울	끝달림이 20킬로그램 이상이고, 첫달림이 200 밀리그램 이하의 것. 끝달림이 2킬로그램이상이고, 첫달림이 50밀리그램 이하의 것.
	② 1급기준분동	1밀리그램에서 10킬로그램까지의 질량을 계량할 수 있는 조합으로 된 것.
	③ 정 반	한국공업규격에 따른 2급이상으로서 가로 75 센티미터, 세로 50센티미터, 높이 14센티미터 이상의 것.
3. 전기계기 3-1 일량전기 계기 ㄱ. 전력량계
	① 정밀기준 전력량계
	② 절연저항계	500볼트 절연저항계 또는 이와 동등이상의 성능의 것.
	③ 내전압 시험기	2킬로볼트이상의 정현파 교류 전압을 가할 수 있는 것.
	④ 전력손실 검사설비	25볼트암페어이하의 전력손실을 측정할 수 있는 것.
	⑤ 진동시험기	진동수 1분간 1,000회전으로 복진폭 1밀리미터 에서 4밀리미터까지의 진동을 가할 수 있는 것.
	⑥ 충격시험기	1,000미터 매제곱초의 가속도를 가할수있는 것.
	⑦ 온도특성 검사설비	섭씨 영하 10도로부터 섭씨 40도까지의 범위내의 온도를 일정하게 유지할 수 있는 것.
	⑧온습도검사설비	온도 섭씨 40도 습도 90퍼센트를 유지할 수 있는 것.
	⑨안정전원설비	전압 안정도 10퍼센트 주파수 안정도 0.2퍼센트이내의 것.
	⑩ 전력계	0.5급이상의 것.
	⑪ 전류계	0.5급이상의 것.
	⑫ 전압계	0.5급이상의 것.
	⑬ 정 반	한국공업규격에 따른 2급이상으로서 가로 50센티미터, 세로 30센티미터, 높이 8.5센티 미터 이상의 것.
	⑭ 전압조정기
4. 부피계 4-1 기체용 적산 부피계 ㄱ. 가스미터
	① 기준가스미터	습식으로서 계량실부피가 2리터이하, 10리터 이상의 것.
	② 온도계	눈금범위가 섭씨 0도에서 섭씨 50도까지의 것으로 1눈의 값이 섭씨 0.5도이하의 것.
	③가스미터검사대	압력계 및 온차보정계가 부착되어 있는 것.
	④검사용송풍장치	가스미터를 5개이상 직열로 연결하였을 때에 매시 1입방미터이상의 유량을 유지할 수 있는것
	⑤ 누설검사대	압력 1수주미터이상의 것.
	⑥ 원격판독장치	펄스 발진에 의하여 양을 표시하는 것.
	⑦ 경사마노미터	최소눈금의 값이 1밀리미터이하이고 20밀리미터 이상 측정할 수 있는 것.
4-2 액체용 적산 부피계 ㄱ. 수도미터	① 기준탱크	전량이 100리터, 1,000리터의 것.
	② 내압시험기	최대압력이 17.5킬로그램 매제곱센티미터 이상의 것.
	③ 스톱워치	30분계이상의 것으로 그 오차가 30분에 대하여 0.5초이하이고 30분을 넘는 것에 있어서는 0.5초에 30분을 증가할 때마다 0.5초를 더한 값이하의 것.
	④ 급수장치	유량변동이 10퍼센트이하이고 최대유량이 매시간당 10세제곱미터 이상의 것.
	⑤ 메스실린더	최소눈금값이 20밀리리터이하로서 전량이 2리터이상의 것.
4-3 가솔린 미터 ㄱ. 적산식 가솔린미터 ㄴ. 액화석유 가스미터
	① 기준저울	끝달림이 20킬로그램이상, 첫달림이 2그램 이하의 것.
	② 유리제온도계	눈금범위가 섭씨 영하 20도에서 섭씨 50도까지의 것으로 1눈의 값이 0.5도 이하의 것
	③ 기준탱크	전량이 10리터 및 20리터이상의 것으로 공차눈금이 있는 것.
	④ 밀도부액계 또는비중부액계	눈금범위가 0.700에서 1,000까지인 것으로 1눈의 값이 0.001이하의 것.
4-4 오일미터 ㄱ. 오일미터
	① 내압시험기	최대시험압력이 15중량킬로그램매제곱미터 이상의 것.
	② 온도계	눈금범위가 섭씨 0도에서 섭씨 50도까지의 것으로 1눈의 값이 섭씨 0.5도이하의 것.
	③ 검사대	오일미터를 직열로 연결하여 측정할 수 있을 것
	④ 기준오일미터	구경이 40밀리미터의 것.
	⑤ 압력계	20중량킬로그램 매제곱센티미터이상 50중량킬로그램 매제곱센티미터이하의 것.
	⑥ 저장탱크	전량이 2,000리터이상의 것.
5. 열량계 5-1 열량계 ㄱ. 적산 열량계	① 기준 탱크	전량이 400리터이상의 것으로 섭씨 100도이상에서 사용할 수 있는 것.
	② 급수시설	섭씨 100도이상의 온수를 시간당 2세제곱 미터의 이상의 유량으로 순환 급수할 수 있는 것.
	③ 온도발생장치	섭씨 100도이상의 온도에서 20도이상의 온도차를 발생할 수 있는 것.
	④ 내압시험기	20킬로그램 매제곱센티미터이상의 것.
	⑤펄TM발생장치
	⑥ 기준온도계	섭씨 0도에서 200도까지 측정할 수 있는 것으로 1눈의 값이 0.1도이하의 것.